附件1：快速温度湿度变化试验箱技术要求

快速温度变化试验箱参数要求

1、指标要求：

1.1内箱尺寸W×H×D：1000mm*1000mm*1000mm

1.2外箱尺寸W×H×D：1500mm*2000mm*2000mm或根据设备放置场地商议

1.3温度范围：-70℃~+150℃

1.4湿度范围：10%～ 98%RH

1.5控制稳定度温度：±0.5℃

1.6湿度：±2%R.H

1.7分布均匀度：温度≤±2.0℃，湿度≤±3%R.H

1.8升降温速率2.0℃/min

1.9温度极限：最高温度+150℃，最低温度-70℃

1.10电源：AC3￠ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相五线加接地线)（电压波动≤±10%）

1.11最大负载功率不超过25KW

2、结构要求

2.1整体结构：箱体部分需采用结构牢固的满焊接工艺，设备移动位置不需要拆除任何冷冻机组或者电控机组。

2.2内箱材质：SUS #304不锈钢板

2.3外箱材质：铁板烤漆或SUS#304不锈钢板

2.4置物架：配置不锈钢SUS304#可调整间距置物轨道2组，格栅置物架2片。 每层承重不低于20kg。样品架可根据需要调节上下的位置。

2.5保温材质：配置不低于100mm 硬质聚氨脂泡沫，耐燃防火，符合环境要求。内室不锈钢与外壳中间夹层填充聚氨酯，可同时起到保温与加强内外室强度的功效。

2.6密封：试验箱的大门密封采用硅橡胶条，耐高低温，抗老化，密封性能良好

2.7观察窗：尺寸不小于400*600mm， 门上附有发热防汗3层真空大型玻璃观察视窗，任何试验时，表面无结霜及凝露现象。

2.8照明装置：窗户上设有1个LED照明灯。

2.9测试孔：机体配Φ100mm 孔 1个，软塞1只。可供外接测试电源线或信号线使用。

2.10配置智能压力平衡口，能够平衡库内外压力，制热时防止内部压力过大时对门产生太大的向外的推力，制冷时防止门向内吸住打不开。平时关闭，压差大了可以自动打开。

2.11加热器：采用不锈钢式发热丝

2.12加湿器：采用分体式加湿筒设计，方便维护保养

2.13水箱：采用不锈钢水箱，具备机械自动进水功能和缺水报警功能

2.14温湿度传感器：采用进口铂金 PT100 温度传感器，精确度高

2.15运风机：配置马达3只、不锈钢加长轴心、多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN)、特殊可调百页送风循环系统

2.16送风系统

2.16.1通过离心风轮运风，出风口百叶调节风向充分保证箱内均匀度

2.16.2配置220V 异步马达

2.16.3风轮采用多翼离心式循环风扇， 耐高低温铝合金叶片

3、冷冻系统要求

3.1配置进口全封闭式压缩机

3.2冷凝器配置鳍片式附台制散热风机

3.3蒸发器配置鳍片式多段自动负载容量调整

3.4配置丹佛斯电子膨胀阀。冷媒流量伺服控制（即制冷不制热、制热

不制冷的“静平衡”技术）

3.5连续的冷量调节，在制冷回路中无液锤现象

3.6电机与阀合为一体，可靠性高，陶瓷材料的阀板和阀口部件耐磨

3.7电子膨胀阀全范围的自适应+主动适应调整制冷量能力输出，使得系统更加节能。

4、保护装置要求

4.1配置过零点闸流体功率控制器

4.2配置加热空焚保护开关

4.3配置压缩机超压保护开关

4.4配置压缩机过载过流保护开关

4.5配置缺相保护开关

4.6配置无熔丝过载保护器

4.7配置水箱缺水保护开关

4.8配置加热加湿快速保险

5、控制部分要求

5.1采用彩色液晶触控屏

5.2配置平衡调温调湿控制系统(BTHC)，以P.I.D.方式控制SSR，使系统之加热加湿量等于热湿损耗量，故能长期稳定的使用

5.3控制器要求

5.3.1精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H

5.3.2分辨率:温度±0.1,湿度±0.1%R.H.

5.3.3具有上下限待机及警报功能

5.3.4温湿度入力信号选择PT 100Ω×2（干球及湿球）

5.3.5配置不少于9组P.I.D控制参数设定,P.I.D自动演算

5.3.6具备干湿球自动校正功能

5.4显示器要求

5.4.1温湿度设定（SV）与实际（PV）值直接显示

5.4.2可显示目前执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数

5.4.3具备运转累计时间功能

5.4.5温湿度程序设定值以图形曲线显示,具实时显示程序曲线执行功能

具单独程序编辑画面,每页最少可输入5个段次温湿度及时间

5.4.6中英文可任意切换

5.4.7故障提示画面显示

5.4.8屏幕可作背光调整

5.4.9屏幕显示保护功能可作定时，TIMER或手动关闭设定

5.5程序要求

5.5.1可使用的程序组不少于120个PATTEN

5.5.2可使用的记忆容量不小于1200 SEGMENTS

5.5.3可重复执行命令:每一个命令可达999次

5.5.4程序之制作采对谈式,具有编辑、清除、插入等功能

5.5.5 SEGMENTS时间设定0～99Hour59Min

5.5.6具有断电程序记忆,复电后自动启动并接续执行程序功能

5.5.7程序执行时可实时显示图形曲线

5.5.8具有预约启动及关机功能

5.5.9具有日期,时间调整功能

5.5.10具有按键及画面锁定（LOCK）功能

6、配置要求：

6.1配置温度传感器1个，具备法定机构出具的计量校准证书，计量点数不低于5个点；

6.2配置湿度传感器1个，具备法定机构出具的计量校准证书，计量点数不低于3个点。

7、服务要求

7.1提供整机质保1年。质保期内提供免费保修服务。

7.2提供“三包”服务。设备到达现场有损坏的，采购人可以无条件换货；验收指标不通过的，采购人可以无条件退货；同一故障维修超过3次修不好的，采购人可以无条件退货。

7.3供货商或制造商具备本地化服务能力，能够10分钟内响应问题，1个小时内到达现场处理。

7.4提供现场不限人数的人员培训，提供至少每个月1次现场回访。

7.5非制造商直接供货的供货商，需要提供制造商授权，保证供货渠道的合法性、保证售后服务的有效性。

7.6供货时间不得超过60天。

8、其他

以上技术服务要求均为实质性要求，可以优于不得偏离。